# CC-650交流/直流电流探头操作手册

## 简介

万用表/示波器通过交/直流电流探头可以直接测量不大于650安培的直流电流，和不大于500A的交流电流，其测量频率高达到5KHz。通过该款电流探头测量电流时，无需破坏电流回路或剥开绝缘层。

电流探头不仅适用于电路中可能存在的漏电情况的检测或是监测，并且其延伸出的钳口可以在较小的间隙中进行测量。要注意的是，在测量电流时需要通过调零旋钮进行调零。

## 使用流程

- 当与万用表连接时，将BNC/banana-KJJ转接器的GND端插入到万用表的COM端，转接器的另一端插入到V-Ω端。要注意的是，所用万用表的输入阻抗最小应为10K欧姆。

与示波器连接时，电流探头BNC插头与示波器BNC头连接。

- 设置电源开关从“OFF”状态到测量电流所需的档位，即推动开关滑块指向10mV/A档或是1mV/A档。当电流探头正常供电后，绿色的电源指示灯会点亮。

- 当测量的电流不大于20安培，请将电流探头设置在10mV/A档，同时根据被测量的电流类型，在万用表上选择交流200mV档或是直流200mV档。

- 当测量电流时，需要在测量之前进行调零操作。即旋转电流探头的调零旋钮直到万用表上的读数接近0即可。当连接示波器测量直流电流时，示波器选择直流耦合，测量之前旋转电流探头的调零按钮直到示波器辉线回到基准位置，然后放开调零按钮即可。

- 当选择电流探头的10mV/A档时，通过万用表或示波器测量出来的数据（单位为mV）乘以100即为实际的电流值，该电流值的单位为mA。例如，当前万用表测得的数值为10mV，则当前被测载流导体实际的电流值为10×100=1000mA。

当选择电流探头的1mV/A档，通过万用表或示波器测量出来的数据乘以1000即为实际的电流值，该电流值的单位为mA。例如，当前万用表测得的数值为5mV，则当前被测载流导体实际的电流值为5×1000=5000mA。

连接示波器测量交流电流时，可以使用示波器的测量功能测量交流电流的峰峰值和有效值，具体请参考相应示波器的使用手册。根据电流探头的档位，按照上面的电压和电流的对应关系得到交流电流的峰峰值和有效值。通常交流电流的大小用有效值来表示。推荐示波器采集模式设置为平均模式。

## 注意事项

- 测量直流电流时，当直流电流从电流探头的正向端流向负向端时输出为正。

- 当进行直流电流测量时，由于滞后效应的影响电流探头可能未达到正确的零点。为了消除这种影响，您需要先使电流探头的钳口正常的开合几次，然后通过调整调零旋钮使其趋近零点。

## 操作安全

- 电流探头测量的导体的电压需小于300V DC or 240V rms AC。

- 为了避免对人体造成伤害，禁止测量裸露的导体和绝缘层破裂、磨损的导体。

## 规格

### 概要

可测量导体的直径：最大30毫米

低电量指示：红灯亮

工作温度：0℃到50℃, 70%R.H.

保存温度：-20℃到+70℃, 80%R.H.

电池类型：9V DC, NEDA 1604, 6F22, 006P

电池使用时间：典型碱性电池为100小时

重量：典型值为250克

尺寸：195毫米（长）×70毫米（宽）×33毫米（高）

输出：BNC头线缆

### 可选配件：转接器 BNC/banana-KJJ

### 电气特性（23±5℃, 70%R.H. 最大限度）

#### 有效测量范围

10mV/A:     1A到40A， DC或是rms AC

1mV/A:	   1A 到500A， rms AC

1A 到650A， DC

#### 精确度

系统精确度：电流探头的精确度与数字万用表或者示波器的精确度的和

例如，如果被测量的导体传送着1A的电流，则设置电流探头置于10mV/A档，输出信号为10mV。假设精确度为1.5%，则输出的值最大为10.15mV，最小为9.85mV。

若电流探头连接的数字万用表在200mV档上,假如其精度为0.5%，则数字万用表显示的值最大为10.20mV，最小为9.80mV。（10.15mV×(1+0.5%)=10.20mV，9.85mV× (1-0.5%)=9.80mV）

电流探头的精度

直流电流：10mV/A

±(1.5% + 0.5A) 1A ~ 40A

直流电流：1mV/A

±(1.5% + 0.5 A) 1A to 650 A,

交流电流（50Hz 到 500Hz）：10mV/A

±(2%+0.5A) 1A ~ 40A

交流电流（50Hz 到 5KHz）：1mV/A

±(2%+0.5A) 1A ~ 500A

带宽测试 5KHz@10A

负载电阻：典型值为10KΩ

温度系数：0.1×（指定精度）温度系数。（0℃到18℃, 28℃到50℃）

## 安全信息

产品遵从EN 61010-1标准中的class II、过压CAT II和EN 61010-2-032标准。按照IEC 664室内应用要求，该产品的污染等级为2级。若没有按照产品使用说明中指出的方式使用，产品的相应标准会降低。

产品遵从欧盟以下标准：89/336/EEC (电磁兼容性) 和93/68/EEC (CE marking)改进的 73/23/EEC (低压) 。